Практика №3-4.

ОДНОКРАТНІ  ПРЯМІ  ВИМІРЮВАННЯ.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОХИБОК.

РОЗРАХУНОК ПІДСУМКОВОЇ ПОХИБКИ СИСТЕМАТИЧНОГО ХАРАКТЕРА

- Погрешность (измерения) из-за изменений условий измерения – составляющая систематической погрешности измерения, являющаяся следствием неучтённого влияния отклонения в одну сторону какого-либо из параметров, характеризующих условия измерения, от установленного значения. Эту погрешность ещё называют дополнительной погрешностью от внешних влияющих (на процесс измерения) факторов (величин).

Влияющими величинами являются факторы окружающей среды (температура, влажность, давление, вибрация и т.п.), нестабильность пара-метров питания электроприборов, применяемых при измерениях (напряжение и частота в сети), неправильная установка средств измерений, нарушение правил взаимного расположения средств измерений (СИ) в установке и др.

Нормальные условия измерений – условия измерений, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, принимаемые за номинальные.

Нормальные условия измерений устанавливаются в нормативно-технических документах или в технических регламентах на средства измерений конкретного вида или при их поверке.

Нормальная область значений влияющей величины -  область значе-ний, в пределах которой изменением результата измерений под её воздействием можно пренебречь в соответствии с установленными нормами точности. Например, при поверке СИ класса точности 0,05 температура в термостате не должна изменяться более чем на ± 0,5°С от установленной температуры 20°С, т.е. нормальная область значений по температуре находится в диапазоне от 19,5 до 20,5 °С или нормируется как (20 ± 0,5)°С, или так: 20°С ± 0,5°С.

Нормальное значение влияющей величины -  значение влияющей величины, установленное в качестве номинального.

При измерении многих величин нормируется нормальное значение температуры 20°С или 293 К (К – Кельвин – единица измерения термодина-мической температуры в Международной системе единиц SI). На нормальное значение обычно рассчитана основная погрешность средства измерений, к которому приводятся результаты многих измерений, выполненные в разных условиях.

Рабочая область значений влияющей величины -  область значений влияющей величины, в пределах которой нормируют дополнительную погрешность или изменение показаний средством измерений.

Например, для амперметра нормируют изменение показаний, вызванное отклонением частоты переменного тока от 50 Гц (в данном случае 50 Гц – нормальное значение частоты). Например, так: (50,0 ± 0,1) Гц.

Предельные условия измерений – условия измерений, характеризуемые экстремальными значениями измеряемой и влияющих величин, которые средство измерений может выдержать без разрушений и ухудшения его метрологических характеристик.

Средство измерения неразрывно связано с результатом прямых измерений, т.к. погрешности результата измерения рассчитывают по его метрологическим характеристикам.

Установление условий применения и нормальных условий являются обязательными для обеспечения единообразия метрологических характеристик средств измерений. Это объясняется тем, что погрешности однотипных СИ, отнесенные к различным внешним условиям применения,  должны быть сопо-ставимы между собой.

В большинстве нормативно-технических документов на СИ к нормальным относятся следующие внешние условия:

- температура окружающей среды  293 К ± 5 К или  20°С ± 5°С;

- относительная влажность 65 %  ± 15 %;

- атмосферное давление 100 кПа ± 4 кПа (750 мм рт. ст. ± 30 мм рт. ст.);

- напряжение питающей электрической сети (для электрических и др. СИ, имеющих электрические цепи) 220,0 В ± 4,4 В частотой 50 Гц;

- частота питающей электрической сети 50,0 Гц ± 0,5 Гц;

- постоянная составляющая напряжённости магнитного поля 400 А/м.

- Дополнительная погрешность средства измерений — составляющая погрешности СИ, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.

Принято различать дополнительные погрешности по отдельным влияющим величинам: дополнительная температурная погрешность, дополнительная погрешность от изменения атмосферного давления, дополнительная погрешность от смещения начала отсчёта прибора и т.д.

Дополнительные погрешности учитывают с помощью функций влияния или коэффициентов влияния по каждой влияющей величине.

Функция влияния представляет собой зависимость числовых значений (обычно в %), на которые необходимо увеличить значение основной погрешности, от значения отклонения влияющей величины от нормальных условий. Например, функцию влияния температуры указывают как  n%/10°C,  а функцию влияния питающего электрического напряжения как  m%/5%Uпит, где числа  n%  и  m% означают, на сколько процентов нужно увеличить значение основной погрешности измерений при указанном отклонении от нормальных условий внешнего влияющего фактора (температуры и напряжения, соответственно). Если зависимость функции влияния нелинейна, то её представляют в виде графика, формулы или таблицы.

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЁТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ

а) дополнительная температурная погрешность:

б) дополнительная погрешность от изменения атмосферного давления:

в) дополнительная погрешность от изменения влажности среды:

г) дополнительная погрешность от изменения напряжения питания:

д) дополнительная погрешность от изменения частоты напряжения питания:

е) дополнительная погрешность от изменении напряженности постоянного магнитного поля:

.

Пример 1. Определить погрешность установки частоты сигнала в точке 1 МГц, выдаваемого высокочастотным генератором сигналов Г4-102, при отклонении температуры воздуха относительно нормальной на ± 10°С.

В техническом описании прибора Г4-102 указано, что погрешность установки частоты не превышает ± 1 %, а дополнительная погрешность установки частоты при изменении температуры на ± 10°С не превышает значения ±(3000 fнес + 250) Гц, где fнес – значение несущей частоты в МГц.

Решение

Определим пределы дополнительной абсолютной погрешности установки частоты:

∆ = ±3000∙fнес+ 250= ±3000∙1+250= ±  3250 Гц.

Относительная дополнительная погрешность составляет:

δ= ±∆fнес∙100%= ±3250 Гц1∙106Гц∙100%= ±0,325%.

Тогда погрешность установки частоты при изменении температуры на ± 10°С будет ±(1 + 0,325) = ±1,325% ≈ 1,3%.

Пример 2. Оценить составляющие погрешности измерения тока в цепи с сопротивлением 200 Ом миллиамперметром класса точности 0,5 на пределе измерения 0,25 мА, если показание равно 0,18 мА. Измерение проведено при температуре окружающего воздуха +26 °С, давлении 107,5 кПа и вблизи токоведущей шины с напряженностью магнитного поля 300 А/м, а миллиамперметр относится к группе А лабораторных приборов. Определить суммарную вероятную погрешность измерения при Рдов = 0,95.

Решение

Оценим пределы основной абсолютной погрешности измерения силы тока, возникающей при нормальных условиях проведения измерения:

Оценим пределы относительных дополнительных погрешностей (с учетом группы эксплуатации миллиамперметра), вызванных отклонением значений факторов окружающей среды от нормальных значений:

а) при изменении температуры

б) при изменении давления

в) при изменении постоянной составляющей напряженности магнитного поля

.

Определим основную относительную погрешность измерения:

Суммарная вероятная относительная погрешность измерения

где  – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности  Рдов ( или уровня значимости q) и количества суммируемых составляющих i  погрешности.   определяется из таблицы 1;

n – общее количество суммируемых погрешностей.

Рдов + q = 1 (или 100%, если вероятности заданы в %).

Таблица 1. Значения коэффициента

| Количество суммируемых составляющих | Значение при Рдов (q) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рдов = 0,90 | Рдов = 0,95 | Рдов = 0,99 | Рдов = 0,9973 |
| 2 | 0,97 | 1,10 | 1,27 | 1,34 |
| 3 | 0,96 | 1,12 | 1,37 | 1,50 |
| 4 | 0,96 | 1,12 | 1,41 | 1,58 |
| 5 | 0,96 | 1,12 | 1,42 | 1,61 |
| 6 | 0,96 | 1,12 | 1,45 | 1,64 |
| >6 | 0,95 | 1,13 | 1,49 | 1,73 |

Определим вероятную относительную погрешность измерения при заданной доверительной вероятности 0,95 и числе суммируемых составляющих n = 4 (основная и три дополнительных):

Іноді виникає потреба визначити наведену похибку γ результату вимірю-вання при застосуванні засобу вимірювання, для якого нормована відносна похибка c/d. Для цього визначають абсолютні похибки на початку діапазона вимірювання і по всій шкалі діапазона:

- ∆"0"= d100% Xнорм - абсолютна похибка на початку діапазона вимірю-вання (умовний “0”);

- ∆Х норм   = ∆"0" + с − d100% Xнорм - абсолютна похибка у всьому діапа-зоні вимірювання;

- γ = ∆Х норм   Xнорм100% . Її можна використовувати в формулах додаткових похибок як  γкл.

Приклад 3.  Універсальним вольтметром класа 0,5/0,25 з діапазоном вимі-рювання від 0 до 30 В отримали значення 19,85 В. Вимірювання проводили в таких умовах: температура оточуючого середовища +15 ºС, вологість повітря 78 %, тиск 102 кПа, напруга живлення 232 В, зміщення початку відліку приладу +0,05 В. Обрахувати сумарну та сумарну вірогідну абсолютні похибки з довір-чою вірогідністю 0,98.

Рішення

δ = 0,5/0,25                                  Аналізуючи значення зовнішніх чинників,

Uнорм = 30 В                             бачимо, що значення температури дорівнює

Uвим = 19,85 В                         верхньому значенню робочої області значень,

tоточ серед  = tвим = +15 ºС           а значення вологості і тиску - всередені робо-

Ψоточ серед = Ψвим = 78%            чої області. Також є похибка систематичного

Роточ серед = Рвим = 102 кПа       характеру - зміщення початку відліку, яка та-

Uживл = 232 В                           кож є додатковою або такою, яку можна усу-

Δ”0” = +0,05 В                          нути введенням поправки (розв’яжемо задачу

Рдов = 0,98                                у двох варіантах). Таким чином складових су-

марної похибки буде чотири: основна похибка

ΔΣ  - ?          ΔΣвірог - ?                             і три додаткових (від температури, напруги

живлення та “нуля”).

- Варіант №1

- Визначимо основну відносну похибку результата вимірювання

- δосн = ±с +d UнормUвим − 1 =±0,5% +0,25% 30 В19,85В − 1=

- = ± [0,5% + 0,25% ·0,5113350] = ±0,6278% ≈ ±0,63%

- Визначимо додаткові похибки у відносній формі

- 2.1) спочатку знайдемо γкл:

- γкл = ± ∆UнормUнорм 100% =±d100%Uнорм +с−d100% UнормUнорм 100%= =±Uнорм100%Uнормd − c + d 100% = ±c, % = ±0,5%

- або   2.1.а)  ∆0= d100% Uнорм = 0,25%100% 30B=0,075B

- 2.1.б)  ∆Uнорм = ∆0 + с − d100%∆Uнорм = 0,075B +0,5% − 0,25%100%30B=

- = 0,075B + 0,075B = 0,15B

- 2.1.в)  γкл = ± ∆UнормUнорм 100%=±0,15 В30В100% = ±0,5%

- 2.2) додаткова похибка від температури

- 2.3) додаткова похибка від напруги живлення вольтметра

- 2.4) додаткова похибка від зміщення нуля

- δ"0"= ±∆"0"Uвим 100% = ±0,05В19,85В 100% = ±0,251889% ≈ ±0,25%

- Обрахуємо сумарні відносні похибки:

- 3.1) максимальну

- δΣмакс =і=14δі =δосн+δt+δUживл+δ"0"=(0,63+0,25+0,03+0,25)%= = 1,16%

- 3.2) вірогідну (Pдов = 0,99 і  k = 4)

- δвір = ki=14δi2 = 1,41 0,632+0,252+0,032+0,252 =1,01949%≈1,02%

- Обрахуємо сумарні похибки в абсолютних значеннях

- 4.1) Основна абсолютна похибка

- δосн = ±∆оснUвим100% ⇒∆осн =±δосн100%Uвим= ± 0,6278%∙19,85В100%= = ±0,1246183 В ≈ ± 0,12 В

- 4.2) Додаткова абсолютна похибка від температури

- ∆t= ±δt∙ Uвим100%= ±0,25%∙19,85B100%= ±0,04925B ≈±0,05B

- 4.3) Додаткова абсолютна похибка від напруги живлення

- ∆Uживл= ±δUживл∙ Uвим100%= ±0,03%∙19,85B100%= ±0,005955B ≈±0,006 B

- Визначимо сумарні значення абсолютних похибок:

- 5.1) максимальну

- ∆Σмакс= і=14Δі = ∆осн+∆t+∆Uживл+∆"0"=(0,12+0,05+0,006+0,05)В =   = ±0,226 В

- 5.2) вірогідну

- ∆вір = ki=14∆i2 = 1,41 0,122+0,052+0,0062+0,052 =0,17630076В ≈

- ≈±0,18 В

- Запишемо результати вимірювання: Uвим = 19,85 В ± 0,23 В, δмакс = ±1,16 %

- Uвим = 19,85 В ± 0,18 В, δΣвір = ±1,02 %

- Зверніть увагу на те, що сумарні вірогідні похибки мають менші значення, ніж сумарні максимальні (як в абсолютних, так і у відносних одиницях).

- Варіант №2: рішення з урахуванням поправки

- Абсолютна похибка від зміщення нуля має систематичний характер, тому її можна обнулити шляхом введення поправки:

- С = - Δсист = - Δ”0” = - 0,05 В

- Тоді виправлений результат вимірювання буде

- Uвипр вим = Uвим + С = 19,85 В + (- 0,05 В) = 19,80 В

- Далі потрібно обрахувати всі складові із виправленим значенням напруги.

- Основна відносна похибка результату виправленого вимірювання буде

- δосн = ±с +d UнормUвим − 1 =±0,5% +0,25% 30 В19,8В − 1=

- = ... = ± 0,62(87)% ≈ ± 0,63%

- Як бачимо, похибка зміщення нуля така мала, що не впливає на значення основної похибки. А саме основна похибка серед інших має найбільше значення. Тож в данному випадку перераховувати значення додаткових похибок немає сенсу.

Задачи к практическим занятиям №3-4 на тему:

«Дополнительные погрешности. Суммирование погрешностей»

Гр. 319

Задача 1. Определить основную и дополнительные погрешности результата измерения силы тока на участке цепи, а также значение относительной суммарной вероятной погрешности для Рдов = 0,90 при следующих метрологических характеристиках амперметра: класс точности 1,0/0,5, верхний предел измерения 1 А, показание индикатора прибора 74 мА.

Условия проведения измерения: температура + 12 оС, влажность 72 %,  атмосферное давление 106,3 кПа, электромагнитное поле - естественный фон, напряжение питания – сеть с параметрами: Uпит = 236 В, fпит = 49,9 Гц.

Задача 2. С помощью миллиамперметра класса точности 1,5 с диапазоном измерения 0 – 3 А измерена сила тока, значение которого составило 1,2 А.  Измерение проводилось при температуре + 30 °С, влажности 50%, давлении 115 кПа вблизи токоведущей шины с напряженностью магнитного поля 320 А/м. Определить значения основной и дополнительных погрешностей измерения тока в абсолютных и относительных значениях. Причём значения дополнительных погрешностей не должны превышать значения основной погрешности.

Гр. 319а

Задача 1. Измерена сила тока амперметром, который имеет такие характеристики: класс точности 1,5, пределы измерения 0 ... 100 мА, измеренное значение составило 82,5 мА. Измерение проводилось при условиях: температура воздуха + 5 °С, влажность 86 %, атмосферное давление 97,2 кПа, напряжение питания 218 В переменного тока, частотой 50,1 Гц, напряженность магнитного поля 400 А/м. Определить основную и дополнительные погрешности, а также суммарную вероятную относительную погрешность при Рдов = 0,99.

Задача 2. Измеряется напряжение участка цепи вольтметром, питаемым от сети. Показание прибора 64,85 В, класс точности 0,05/0,02, диапазон измерения 0 … 100 В.  Условия  измерения: tокр.среды  =  + 10 оС, Uпит =  225 В,  fпит  = 49,8 Гц, смещение «нуля» - минус 0,05 В. Определить значение основной и дополнительных погрешностей, а также абсолютное значение суммарной вероятной погрешности для уровня значимости q = 0,05 (Рдов + q = 1).